采购需求
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1.种质资源鉴定评价设备

	1.1
	荧光定量pcr仪
	1.样品槽：采用高规格铝合金样品槽，热导性好，耐腐蚀抗氧化，Peltier加热控温，全面的密封设计。
2.精准的温度控制系统：采用高精度PT1000温度传感器，控温分辨率达到0.01℃，充分保证控温的准确度。
3适用耗材：0.2ml八联管或0.2ml单管；样品容量：16孔*0.2ml，通道数：配置4通道。
4.开放的试剂耗材系统：可以选任何品牌的试剂，适用于标准的0.2ml八联管或0.2mlPCR单管。
5.高强度宽光谱的激发光源：采用蓝色、绿色、红色和黄色四个高强度长寿命LED固态光源，确保在整个光谱检测范围内都有很强的光强，提高检测灵敏度，而且不发热，使用寿命长，终身免维护，激发和检测传播介质为耐高温专业导光光纤。
6.高灵敏度检测器：采用高灵敏度的光电倍增管，检测灵敏度更高。
7.无需光路校正：扫描系统能确保每孔的信号激发和检测光程都完全一致，无需光路校正，因此无需额外占用一个校正通道，可以实现真正的四通道基因检测。
8.通道串扰：采用高精度窄波带滤光片，极大程度减少通道串扰，软件也可以修正串扰参数。
▲9.检测灵敏度：能检测到单拷贝DNA模板。
▲10线性检测范围：≥10个数量级。
11.可用技术方法：支持常用荧光染料和探针检测方法，FAM,  SYBR_GREEN, EVA_GREEN, VIC, JOE, HEX, YELLOW, ROX, TEXAS RED, CY5, CY5.5 QUASAR705, CY3。
12.模块温度范围：范围不小于4~99 ℃(室温下冷机下达到4度)；热盖温度：范围不小于30~108℃(默认105℃，热盖温度可调)温控方式为高性能进口半导体。
13.升温速率(MAX)：≥6℃/s(MAX)。
14.降温速率(MAX)：≥4℃/s(MAX)。
15.升温速率(平均)：≥4.5℃/s。
16.降温速率(平均)：≥3.4℃/s。
17.控温精度：≤±0.1℃。
18.温度均一性：≤±0.25℃。
19.温度准确度：≤±0.1℃。
13.操控模式：Windows电脑；接口：电脑USB连接。
14.工作噪音：静音技术，运行时最大的工作噪音不超过60dB。
15.分析算法：扩增曲线，标准曲线定量、熔解曲线。
16.操作分析软件:可以在运行程序后在定义样品孔，预设项目和分析参数，操作简单方便，节省实验时间,软件自动计算基线范围和自动设置阈值线，给用户提供可靠准确的数据结果。
17.可将WX-system 实验结果以图形和表格的形式直接导出；详细的数据报告内容包括实验条件，数据坐标和表格，数据分析参数，支持XLS, pdf等多种文件格式。
▲18.动态范围：范围不小于1~10^10。
▲19.荧光和样本重复性：CV<2%。
▲20.荧光精密度：CV<3%。
▲21.相关系数：0.99~1。
▲22.扩增效率：99%~101%。
23.激发光波长：460nm~480nm，525nm~545nm，575nm~595nm，600nm~620nm。
24.检测光波长：505nm~525nm，555nm~575nm，600nm~620nm， 660nm~680nm。
25.配置：主机一台、打印机一台。
▲26.为了保证售后服务质量，需提供厂家或区域代理商出具的针对本项目的授权书、售后服务承诺书和技术参数确认函（加盖厂家或区域代理商的公章）。
	台
	1

	1.2
	酶标仪
	1.软件内置国有批准文号厂家试剂计算公式，直接出判定结果（阴阳性），亦可自行添加其它厂家计算公式（可远程更新）。
2.测量范围：测量范围不小于0.000～4.000 Abs。
3.显示方式：≥10英寸彩色液晶显示屏。
4.操作方式：大屏幕触摸屏操作，可选配鼠标和键盘。
5.测量通道：八光道检测系统。
6.稳定性：≤±0.002A。
7.准确性：≤±0.008A。
8.重复性：≤0.2%。
9.灵敏度：≥0.01L/mg。
10.通道差异: ≤0.01A。
11.线形误差：±1%（0～2A）。
12.适用酶标板:48孔或96孔的标准板或条形板。
13.适用孔型：平底、U型和V型。
14.波长配置：标配405、450、492、630nm四块滤光片，在330nm～1100nm范围内最多可装载10块滤光片。
15.微控制器：高性能低能耗Intel处理器；全新WINXP系统,支持鼠标、键盘输入。
16.计算模式：定性模式，定量模式，多种定标曲线方程。
17.震板功能：具有震板功能，可自行设定震板速度和时间。
18.读板速度：单波长≤3秒/96孔，双波长≤6秒/96孔。
19.检测方法：具有酶抑制率方法、吸光度、CUTOFF阈值、单点定标、折线回归、多点百分比、百分比对数回归、线性回归、对数曲线、指数曲线、幂曲线、4参数回归、双对数回归等14种计算方法。
20.单板多项测试功能，单板可同时进行24种不同的测试。
21.多种定性/定量分析模式，可进行动力学项目测试和数据分析。
22.参比式通道设计，8通道快速测试，自动中心定位，测量更精确。
	台
	1

	2.种质资源采集设备

	2.1
	GPS
	1.操作系统：Android 10.0或以上。
2.处理器：≥8核2.0GHz。
3.RAM：≥6GB。
4.ROM：≥128GB。
5.扩展存储：MicroSD存储扩展，可支持1TB扩展。
6.卫星接收：BDS：B1；GPS：L1；GALILEO：E1；GLONASS：G1；QZSS：L1；SBAS。
7.定位精度：单点定位：≤2.5m。
8.更新频率：≥1Hz。
9.屏幕尺寸：≥5.7英寸IPS。
10.分辨率及类型：≥1440x720，全高清阳光屏。
11.运营商网络：FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM。
12.WiFi频率：2.4G Wi-Fi/5G Wi-Fi。
13.蓝牙：BT5.0 @BLE。
14.NFC：13.56MHz。
15.抗跌落：≥1.2m抗跌落。
16.传感器：光线传感器、接近传感器、加速度传感器 、陀螺仪、电子罗盘。
17.摄像头：后置摄像头≥1300万像素、前置摄像头≥500万像素。
	台
	3

	2.2
	平板笔记本电脑
	1.CPU：≥4核心4线程，≥3.4GHz。
2.内存：≥16G。
3.硬盘：≥512G。
4.屏幕：≥12英寸2K触控高清屏。
5.系统：Windows 11。
	台
	1

	2.3
	笔记本电脑
	1.CPU：≥8核心12线程强劲性能。
2.显卡：核显。
3.内存：≥16G DDR5高速内存。
4.硬盘：≥1T 高速固态硬盘。
5.屏幕：≥14英寸，分辨率 ≥1920*1200。
6.系统：Windows 11。
	台
	1

	2.4
	云台相机
	1. 屏幕：≥2.0英寸旋转触控屏，≥556×314分辨率，≥700尼特亮度。
2.存储：配备≥128GB microSD卡
3.麦克风：≥3个，支持立体声收音。
4.电池：≥1300mAh，支持PD快充。
5.镜头：20mm等效焦距，f/2.0光圈，0.2m至无穷远焦点范围。
6.照片分辨率：最高≥3840×2160(16:9)。
7.ISO范围：拍照50-6400，录像50-6400，低光视频50-16000。
8.色彩：10-bit D-Log M/HLG。
9. 配置清单
9.1 主机1台
9.2 发射器磁吸充电线 1条
9.3 收纳包1个
9.4 迷你三角架1个
9.5 补光灯1个
9.6 磁铁1个
9.7 增广镜1个
9.8 发射器1个
9.9 磁吸背夹1个
9.10 防风毛套2个
9.11 快充线1条
9.12 云台夹1个
9.13 手绳1条
9.14 螺丝手柄1个
9.15 收纳袋1个。
	台
	1

	2.5
	运动相机
	1.传感器：1/1.3英寸传感器。
2.镜头：≥5000万像素，采用F2.6大光圈并提升至157°超广视场角。
3.35mm等效焦距：13mm。
4.视频模式：录像（支持运动 HDR）、自由比例录像、夜景录像、慢动作、延时摄影、移动延时、循环录影、行车记录模式、预录制。
5.照片模式：普通拍照（部分档位支持 HDR）、间隔拍照、星空延时、Burst 连拍。
6.快门速度：拍照：1/8000-120s；实况照片：1/8000-1/30s；录像：1/8000-帧率限制快门。
	台
	1

	2.6
	单反相机
	1.类型：数码单镜反光相机
2.影像传感器类型：CMOS传感器
3.有效像素数：约2088万。
4.总像素数：约2151万。
5.优化校准系统：自动、标准、自然、鲜艳、单色、人像、风景、平面；可修改所选优化校准；可保存自定义优化校准。
6.存储介质：SD、SDHC和SDXC (兼容 UHS-I)
7.画面覆盖率：DX（24×16）影像区域：约100%（垂直与水平）；1.3x（18x12）影像区域：约97%（垂直与水平）。
8.快门类型：电子控制纵走式焦平面机械快门；电子前帘快门（适用于反光板弹起释放模式）。
9.快门速度：1/8000-30秒（以1/3或1/2EV为步长进行微调）、B门、遥控B门、X250。
10.配备镜头：大变焦、广角、远摄皆宜，VR减震，快速对焦。
	台
	1

	2.7
	无人机
	1.最大水平飞行速度：≥21米/秒（等效海平面，等效无风环境）。
2.最大上升速度：≥10米/秒；最大下降速度：≥10米/秒。
3.最大起飞海拔高度：≥6000米。
4.最长飞行时间：≥45分钟。
5.最长悬停时间：≥41分钟。
6.最大续航里程：≥32公里。
7.最大抗风速度：≥12米/秒。
8.最大可倾斜角度：≥36°。
9.卫星导航系统：GPS+Galileo+BeiDou。
10.广角相机：1英寸CMOS，有效像素≥5000万。
11.中长焦相机：1/1.3英寸CMOS，有效像素≥4800万。
12.配置：无人机主机×1、带屏遥控器×1、电池×3、充电管家×1、减光镜套装×1、单肩包×1、备用螺旋桨（对）×3、快充线×1、云台保护罩×1。
	台
	2

	2.8
	无人机
	1.最长飞行时间：≥38分钟。
2.最长悬停时间：≥33分钟。
3.最大续航里程：≥18公里。
4.最大上升速度：≥5米/秒。
5.最大下降速度：≥3.5米/秒。
6.最大水平飞行速度：≥16米/秒。
7.最大起飞海拔高度：≥4000米。
8.最大抗风速度：≥10.7米/秒（5级风）。 
9.最大可倾斜角度：≥40°。
10.卫星导航系统:GPS+GLONASS+Galileo。
11.相机影像传感器 1/1.3英寸CMOS，有效像素≥4800万。
12.配置：无人机主机×1、带屏遥控器×1、电池×3、备用螺旋桨（对）×3、备用螺丝×18、螺丝刀×1、云台保护锁扣×1、快充线×1、数据线×1、单肩包×1、双向充电管家×1。
	台
	1
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